空气压力治疗仪

数量1台

总预算4万元

1、治疗水肿的专业机型，MLD水肿模式，模拟淋巴引流手法。

2、对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。

3、序贯模式，适用于静脉回流不好的病人。

4、动脉组合模式，适用于有下肢动脉缺血情况，如间歇性跛行、静息痛、麻疼凉等临床症状。

5、康复组合模式，适用于内外科床旁康复治疗。

6、蠕动组合模式，缓解肢体的肿胀、僵硬、乏力，非常适合运动员、老年人、卧床人员使用

7、内置帮助系统，治疗模式设定时，同屏自动弹出处方适应症说明。

8、模式、压力、间歇时间、保持时间、充气速度可编辑、预设并存储处方，可直接读取、调用，针对不同患者，快速实施个性化治疗。

9、有临床试验报告，参数、模式、压力以及安全性、有效性，均得到临床验证。

10、调节步长为≤1mmHg，精准压力调节，尤其适合淋巴水肿专属低压力治疗，认为设定多腔梯度压力。

11、双路8腔便携设计，隐藏式挂钩，节约占地空间，可适应各种厚度的床头板。

12、主机有实时压力检测及提示功能。

13、可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位。

14、工作时间包含1~99分钟可调或连续运行，步长精确到1分钟可调，既可触屏拖动滑块调节，也可按键精准调节。

15、循环充气间隔时间包含0~90秒可调，步长精确到1秒可调。既可触屏拖动滑块调节，也可按键精准调节。

16、腔室达到设置压力后保持时间包含0~12秒可调，步长精确到1秒可调。

17、压力包含0~200mmHg可调，具备全局同步调压、单腔调压、单腔跳过功能，自动配置梯度压力。滑块拖动、压力标尺、触屏按键三种调压方式。

18、充气速度在触控屏上可调并显示。

19、操控、运行状态等语音提示功能。

20、工作时噪声不超过50dB。

21、自动识别单、双套筒。

22、质保1年起，生产日期距离安装日期≤6个月