电动多功能理疗床

数量 3台 总预算 6万元（单价预算2万元）

申请科室 康复医学科

采购需求：

▲1：床体具备电动升降功能，满足不同身高治疗师及患者的体位需求。

2：头板角度可调节，调节范围为0度到65度（允许误差±5度），以适应坐位或半卧位治疗。

3：底部设计有伸缩脚轮，便于床体的灵活移动与稳固锁定，确保治疗安全。

▲4：控制系统：采用360度环形碰触式升降调节开关控制床体升降，操作便捷灵敏。

5：载荷能力：静态承重能力需达到250kg，确保设备坚固耐用。

▲6：床面材质与工艺：

- 床面采用医用PVC皮革，具备防污、阻燃特性（需提供第三方检测报告）。

- 床面海绵厚度≥5cm，密度≤36kg/m³，保证患者舒适度与支撑性。

- 皮革耐磨性强，质保期要求8年起。

★7：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购。

★8：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件。

★9：整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月。

★10：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。

注：★为废标项，▲为重点项