直立电动病床
数量 2张 总预算 8万元（单价预算4万元）
申请科室 康复医学科
采购需求：
1：适用范围：适用于神经系统失控引起的下肢无力、疼痛、痉挛患者，以及偏瘫、截瘫及脑外伤等重症患者。具备辅助站立训练、翻身功能，帮助重症患者减少并发症。
▲2：多体位调节功能：
1) 直立倾斜角度范围包含但不限于：0-85°；
2) 背部调节范围包含但不限于：0-75°；
3) 膝部调节范围包含但不限于：0-35°；
4) 具备一键背膝联动功能；
5) 床体升降范围包含但不限于：500-750mm；
6) 头高脚低/头低脚高角度调节均须包含但不限于：0-13°；
7) 具备一键心脏椅位功能、一键复位功能及手动CPR功能。
3：舒适性与体位管理：背板具备自动回缩功能，使背板贴合人体曲线弧度，减轻背部上升导致的臀部摩擦及腹部压迫感，便于患者调整坐姿。
▲4：控制系统与直立功能：床体可实现≥85°直立倾斜；采用360度环形碰触式升降调节开关控制床体升降。
5：安全稳定性设计：
1) 配备直立平衡衔接台：在床体直立时，底框架下方的衔接台滑出并延伸，确保直立时的稳定性，防止倾翻风险；
2) 回归平躺状态时模块自动收纳，离地距离不小于15cm，确保移位机可正常使用。
6：护栏设计：配备四片式分体式升降护栏，随床体功能联动，最大限度保护患者安全；护栏上部呈易于握持形状，可作病人起立时的助力棒。
7：急救与安全配置：
1) CPR功能：配置电子CPR和手动紧急CPR释放装置，床体两侧中间位置设有把手释放装置；
2) 急停开关：设置紧急停止按钮，按下后病床所有动作立即停止，手控无法操作；
3) 绑带：配备1套绑带，具备卡扣双重安全保护。
8：配件与材质要求：
1) 配备耐用的IV输液架，两侧至少4个引流挂勾；
2) 配备蓄电池，可在断电状态下继续工作；
3) 床垫采用防水、防火、抗菌防螨PU皮革（需提供证明文件）；
4) 电机防水等级达到IP66。
▲9：资质与认证要求：
1) 提供二类医疗器械注册证，适用范围需包含供临床各类病房承载及护理患者使用，且能提供85度直立体位；
2) 提供CE、FDA、ISO13485等证书；
3) 使用期限：≥10年（可提供药监局下发证明文件）。
★10：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购。
★11：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件。
[bookmark: _GoBack]★12：整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月。
★13：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。
注：★为废标项，▲为重点项
