加压冷热敷治疗仪
数量 1台 预算 6万元
申请科室 康复医学科
采购需求：
1：适用范围：适用于对患者局部进行冷敷或者热敷治疗，满足康复科常见消肿、止痛及促进血液循环的治疗需求。
2：操作界面：配备触摸屏，显示参数全面直观，操作简便快捷。
▲3：核心技术：采用医用级半导体制冷和制热技术，确保温度控制精准且安全。
4：温度设定范围包含但不限于1℃～42℃，温度步进调节精度：0.1℃～0.5℃。
▲5：治疗模式设定：支持治疗计次功能，可单独设定工作时间、间歇时间和使用次数，满足个性化治疗方案。
6：制冷/制热效率：
工作状态下平均制冷速率：≥5℃/min；
工作状态下平均制热速率：≥10℃/min。
7：时间控制：治疗时间范围包含但不限于1-60min，步进0.5min～1min，精准可调。
▲8：加压功能：具有脉冲、持续加压模式，加压模式种类≥5种，以适应不同部位和病情的治疗需求。
9：智能安全提示：当传感器检测到故障时，具备语音告知功能，确保使用安全及及时维护。
10：耐用性：设备设计使用年限大于5年。
★11：如有专用耗材或易损件（如绑带、连接管等），要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购。
★12：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件。
[bookmark: _GoBack]★13：整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月。
★14：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。
注：★为废标项，▲为重点项
