聚焦超声波治疗仪

数量 1台 预算 15万元

申请科室 康复医学科

采购需求：

1：适用范围：该产品主要用于人体颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗，具有深层镇痛和促进组织修复的作用。

▲2：主机显示与操作：配备彩色液晶显示屏，界面清晰；系统内置各部位或常见疾病的个体化治疗处方供选择，方便快速治疗。

3：双重输出控制：支持治疗枪手柄和主机触摸屏均可控制启动/停止和治疗档位的升降，操作灵活便捷。

4：智能参数管理：具备治疗参数个性化设置和存储功能。每个治疗部位可根据临床需要个性化设置并存储默认治疗参数（包括治疗档位、治疗时间、累积次数等），提高治疗效率。

5：多重安全保护：具备超温保护、空载保护、离线保护、掉线保护等功能，确保患者与治疗师的安全。

6：超声波频率：频率范围包含但不限于0.3MHz～3MHz（误差范围±10%以内），以适应不同深度的治疗需求。

▲7：功率参数：

输入功率：≥300VA；

输出声功率：≥8W；

治疗头输出功率调节：分档大于5个档位调节，步进精度可根据临床需求设定合理范围。

★8：耗材与配件：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材需支持线上采购。

★9：提供相关产品彩页、设备配置清单；整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月。

★10：计量校准：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。

注：★为废标项，▲为重点项